XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CHLOR HỮU CƠ

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; BS EN 15662:2008)

1. Mã số mẫu: 			                    2. Khối lượng mẫu (g): m = □10.0 ;..…..                     3. Loại mẫu: □ Nông sản tươi; □ Nông sản khô; □ Thuỷ sản; □ Khác:………………

4. Tình trạng mẫu:	□ Bình thường; 	□ Khác: ……………………………………….

Cân m (g) mẫu.

5. Tóm tắt quy trình:				6. Đường chuẩn:

| Điểm chuẩn | Nồng độ nội chuẩn trong mẫu (ng/ml) | Nồng độ từng chất trong mẫu (ng/ml) |
| --- | --- | --- |
| C0 | 20 | 0 |
| C1 | 20 | 2 |
| C2 | 20 | 5 |
| C3 | 20 | 10 |
| C4 | 20 | 20 |
| C5 | 20 | 50 |

GC-MS/MS

- Thêm 20µl nội chuẩn 10ppm mỗi chất (6.5)

- Bổ sung nước: □ có; □ không;

- Thêm 10ml ACN đã acid hoá, trộn đều

- Thêm hỗn hợp A vào mẫu, trộn đều, ly tâm

- Hút 5 ml cho vào hỗn hợp : □ B1; □ B2.

- Trộn đều, ly tâm, hút 1 ml.

7. Đảm bảo chất lượng:

| Thông số đánh giá | Tiêu chí chấp nhận | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Các yêu cầu về nhận dạng khi phát hiện mẫu nhiễm | IPs ≥ 3; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi mẫu kiểm soát | 60% ≤ R% ≤ 140% | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi IS | 50% ≤ R% ≤ 150% | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ lệch thời gian lưu | ≤ 0.1 phút | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá xu hướng mẫu kiểm soát | Theo hướng dẫn đánh giá xu hướng | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá chung |  | □ Đạt □ Không đạt |

8. Kết quả:  	□ Phát hiện	□ Không phát hiện 	(xem kết quả chi tiết ở bảng sau)

Ngày/ Người phân tích					            Ngày/ Người thẩm tra

9. Kết quả (kèm theo kết quả này là sắc ký đồ của mẫu, mẫu nền, mẫu thu hồi)

| Hoạt chất | Kết quả (ppb) | Đảm bảo chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Độ thu hồi R% | Hệ số tuyến tính R2 | Kết luận |
| Aldrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-alpha (benzene hexachloride) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-beta | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-delta | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-epsilon | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-cis (alpha) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-oxy | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-trans (gamma) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDD-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDD-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDE-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDE-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDT-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDT-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Dieldrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan I (alpha isomer) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan II (beta isomer) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan sulfate | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor endo-epoxide (isomer A) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor exo-epoxide (isomer B) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Hexachlorobenzene | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Isodrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Methoxychlor, p,p'- | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Mirex | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Pendimethalin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| ND: Không phát hiện; Đ: Đạt; KĐ: Không đạt |  |  |  |  |