XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM FIPRONIL VÀ CHLORPYRIFOS

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; CLG – PST 5.10)

(NAFI6/H-9.21)

5.2.9.21-ST

Ban hành lần 04

Ngày có hiệu lực: 01.05.2024

Người biên soạn

Ong Thành Đạt

Kiểm nghiệm viên

Người soát xét

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Người phê duyệt

Huỳnh Thị Ngọc Liên

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

# TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 6

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM FIPRONIL VÀ CHLORPYRIFOS

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; CLG – PST 5.10)

(NAFI6/H-9.21)

5.2.9.21-ST

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM FIPRONIL VÀ CHLORPYRIFOS

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; CLG – PST 5.10)

PHẠM VI ÁP DỤNG

Phương pháp này mô tả cách xác định dư lượng nhóm fipronil và chlorpyrifos trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí ghép hai lần khối phổ (GC-MS/MS) với giới hạn phát hiện (LOD) và định lượng (LOQ) như sau:

| STT | Hợp chất | LOD | LOQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlorpyrifos | 2 ppb | 5 ppb |
| 2 | Chlorpyrifos-methyl | 2 ppb | 5 ppb |
| 3 | Chlorpyrifos-methyl -desmethyl | 2 ppb | 5 ppb |
| 4 | Fipronil | 2 ppb | 5 ppb |
| 5 | Fipronil-desulfinyl | 2 ppb | 5 ppb |
| 6 | Fipronil sulfide | 2 ppb | 5 ppb |
| 7 | Fipronil sulfone | 2 ppb | 5 ppb |

NGUYÊN TẮC

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong mẫu được ly trích bằng acetonitrile đã được acid hoá, dịch trích sau đó được làm sạch bằng hỗn hợp bột PSA, C18, MgSO4. Sau đó phần dịch này được phân tích bằng thiết bị GC-MS/MS.

HỒ SƠ

Kết quả phân tích được ghi chép vào biểu mẫu số 05.2.9.21-ST (mục 12).

Việc pha chế hóa chất, thuốc thử được ghi chép vào biểu mẫu số 05.1.05-ST/4.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

Hệ thống sắc ký khí (GC) với đầu dò hai lần khối phổ (MS/MS) với chế độ EI, phần mềm xử lý số liệu do hãng thiết bị cung cấp.

Cột DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm, Agilent hoặc tương đương.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.0001g.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.01g.

Máy ly tâm, có tốc độ vòng tối thiểu 4000 vòng/phút.

Ống ly tâm nhựa 50ml, 15ml.

Bình định mức các loại, Schotts Duran hoặc tương đương.

Lọ đựng mẫu 2 ml.

HÓA CHẤT

Các chất chuẩn tương ứng ở mục (1), Sigma-Aldrich hoặc tương đương.

Nội chuẩn Chlorpyrifos D10 100 ng/µl và Fipronil 13C215N2 100 ng/µl hoặc dạng rắn tương ứng, Sigma-Aldrich hoặc tương đương.

Mg2SO4 khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương

Sodium acetate (NaOAc) khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương

Bột C18, Agilent hoặc tương đương

Bột PSA, Agilent hoặc tương đương

Dung môi Acetonitril (ACN), Toluen, Acetone loại dùng cho phân tích

Acid acetic loại dùng cho phân tích.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hỗn hợp acid acetic/ acetonitrile 1%:

Hút 10 ml acid acetic cho vào bình định mức 1 lít, định mức đến vạch bằng ACN.

Dung dịch bảo quản ở nhiệt độ phòng dung dịch bền trong 1 tháng.

(Lượng hóa chất sau sử dụng cho 10g mẫu. Khi khối lượng mẫu thay đổi thì các loại hóa chất sử dụng trong hỗn hợp cần thay đổi tương ứng nhưng phải đảm bảo đúng tỉ lệ ban đầu.)

Hỗn hợp muối A:

Cân 4.5 g ± 0.2 g MgSO4 khan, 1.0 g ± 0.1g NaOAc khan cho vào ống nhựa 50 ml. Đậy kín nắp trong quá trình bảo quản, có thể tái sử dụng mà không cần rửa sạch giữa các lần dùng.

Hỗn hợp bột làm sạch B:

Cân 1.2 g ± 0.1g MgSO4 khan, 0.50 g ± 0.05g bột C18, 0.50 g ± 0.05g bột PSA cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Dung dịch nội chuẩn Chlorpyrifos D10 và Fipronil 13C215N2 10 ng/µl cần dùng:

Hút 1 ml dung dịch nội chuẩn Chlorpyrifos D10 100 ng/µl, 1 ml dung dịch nội chuẩn Fipronil 13C215N2 100 ng/µl cho vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng acetonitrile. Trường hợp sử dụng chuẩn dạng rắn, kiểm nghiệm viên chuẩn bị thành dạng dung dịch như bước (6.5) và pha chế thành dung dịch chuẩn làm việc thích hợp.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Các dung dịch chuẩn gốc cần dùng:

Cân chính xác khoảng 20 mg từng chuẩn ở phần (5.1) bằng cân (4.3) vào bình định mức 10 ml, hoà tan bằng acetonitrile và định mức đến vạch. Nồng độ chính xác của các chuẩn được tính toán lại theo khối lượng thực cân, độ tinh khiết của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch chuẩn hỗn hợp 5 ng/µl mỗi chất cần dùng:

Hút 25 µl chuẩn gốc từng chất đã pha ở (6.5) cho vào một bình định mức 10 ml, định mức đến vạch bằng toluen. Thể tích hút điều chỉnh tương ứng với nồng độ chuẩn gốc từng chất đã pha và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Đường chuẩn làm việc: Dựng chuẩn theo bảng sau, nồng độ và số lượng các điểm chuẩn có thể thay đổi theo thực tế phân tích nhưng đường chuẩn phải luôn đảm bảo tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0).

| Điểm chuẩn | Nội chuẩn IS 10 ng/µl (6.4) |  | Chuẩn hỗn hợp 5 ng/µl mỗi chất (6.6) |  | Khối lượng mẫu trắng (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nồng độ từng nội chuẩn trong mẫu (ng/g) | Thể tích hút (µl) | Nồng độ từng chất trong mẫu (ng/g) | Thể tích hút (µl) |  |
| C0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 g ± 0.1g |
| C1 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 g ± 0.1g |
| C2 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 g ± 0.1g |
| C3 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 g ± 0.1g |
| C4 | 20 | 20 | 50 | 100 | 10 g ± 0.1g |
| C5 | 20 | 20 | 100 | 200 | 10 g ± 0.1g |

CHUẨN BỊ MẪU

Bảo quản mẫu

Mẫu thuỷ sản bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C cho đến khi xử lý; mẫu rau, củ, quả tươi bảo quản ngăn mát cho đến khi xử lý nhưng không quá 24 giờ; mẫu đồ hộp, ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả sấy khô có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng đến khi xử lý; các mẫu thực phẩm khác bảo quản theo điều kiện bảo quản được khuyến cáo.

Chuẩn bị mẫu:

Nguyên tắc chung: mẫu phân tích lấy phần ăn được hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Mẫu thủy sản (tôm, cá, ....): chỉ lấy phần ăn được (hoặc theo yêu cầu khác của khách hàng), cắt mẫu thành từng miếng nhỏ. Lấy khoảng 100 g mẫu cho vào máy xay mẫu, xay cho đến khi mẫu hoàn toàn đồng nhất. Bảo quản mẫu trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Rau, củ, quả tươi: Cắt nhỏ phần lấy mẫu theo hướng dẫn TCVN 5140 : 2008, đồng nhất mẫu bằng máy xay mẫu. Mẫu xay xong phải bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ ≤  -18C. Trước khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả sấy khô: Đồng nhất mẫu bằng máy xay mẫu. Mẫu xay xong bảo quản ở nhiệt độ phòng đến khi phân tích. Phần lấy mẫu phân tích tham khảo TCVN 5140 : 2008.

Chuẩn bị mẫu trắng

Mẫu trắng là mẫu được xác định không chứa dư lượng TBVTV.

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất vào ống ly tâm 50 mL.

Mẫu kiểm soát ở tại 5 ng/g mỗi chất cần dùng

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

Hút chính xác 10µl dung dịch chuẩn hỗn hợp 5 ng/µl (6.6) cho vào mẫu vừa chuẩn bị, trộn đều mẫu khoảng 1 phút bằng máy lắc, để yên tối thiểu 15 phút trước khi mang đi phân tích.

Mẫu thử

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu thử đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

Việc tăng hoặc giảm khối lượng các mẫu có thể thực hiện tương ứng theo cách sao cho thu được các phần đại diện cho mẫu.

TIẾN HÀNH

Thêm 20µl dung dịch nội chuẩn IS (6.4) vào tất cả các mẫu, trộn đều, để yên tối thiểu 15 phút trước khi tiến hành phân tích.

Mẫu thực phẩm tươi:

Cho 10ml hỗn hợp ACN đã acid hoá (6.1) vào tất cả các mẫu, trộn thật đều khoảng 2 phút, thêm hỗn hợp A (6.2) vào mẫu, trộn thật đều khoảng 5 phút sao cho dung môi tương tác tốt với mẫu và muối không bị vón cục.

Ly tâm mẫu ở tốc độ 4500 vòng/ phút, trong 6 phút. Hút 5 ml dịch trích lớp trên cho vào hỗn hợp làm sạch B (6.3), trộn thật đều sau đó ly tâm 3200 vòng/ phút, trong 6 phút.

Chuyển 0.9 ml dịch trích lớp trên cho vào lọ đựng mẫu 2 ml, thêm 100 µl toluen rồi tiến hành xác định hàm lượng trên GC-MS/MS theo các thông số như phụ lục. Thứ tự tiêm mẫu: Đường chuẩn, dung môi, mẫu trắng, mẫu kiểm soát 5ppb, mẫu kiểm tra nội bộ (nếu có), mẫu thử, cứ 10 mẫu thử tiêm lại 1 mẫu kiểm soát 5ppb, cuối bảng mẫu tiêm mẫu kiểm soát 5ppb.

Mẫu ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả, thực phẩm sấy khô:

Thêm 15 ml nước vào tất cả các mẫu, trộn đều, để yên 15 phút rồi tiến hành như các mục từ 8.2 đến 8.4

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Đường chuẩn là đường thẳng tuyến tính y = ax + b được xây dựng từ tỉ số SC/SIS (y) theo CC/CIS (x) với:

SC, CC: diện tích và nồng độ của chất chuẩn tương ứng

SIS, CIS: diện tích và nồng độ nội chuẩn.

Dư lượng từng TBVTV có trong mẫu được xác định theo công thức:

C = A*C’IS

Trong đó:

với S’C là diện tích của TBVTV có trong mẫu, S’IS là diện tích của nội chuẩn thu được khi phân tích mẫu, b là tung độ gốc của đường chuẩn, a là hệ số gốc của đường chuẩn và C’IS là nồng độ nội chuẩn của mẫu.

Trường hợp kết quả mẫu phân tích bị vượt chuẩn (vượt ngoài khoảng xác định):  Tiến hành pha loãng mẫu với nền mẫu trắng tương ứng hoặc tiến hành phân tích lại với khối lượng mẫu giảm xuống sao cho kết quả dự kiến nằm trong khoảng xác định của phương pháp. Trong trường hợp này kết quả phân tích phải nhân với hệ số pha loãng phù hợp.

Đối với chỉ tiêu là tổng hợp của nhiều hoạt chất, kết quả được thực hiện theo hướng dẫn của SANTE.

ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Các yêu cầu về nhận dạng khi phát hiện mẫu nhiễm: IPs ≥ 4; ion ratio ± 30%; S/N mỗi ion  ≥ 3

Độ lệch thời gian lưu:	 ≤ 0.5 %

Tín hiệu nhiễu của mẫu blank phải nhỏ hơn 10% tín hiệu của mẫu kiểm soát

Đường chuẩn phải tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0) và hệ số hồi quy tuyến tính R2 ≥ 0.99.

Độ thu hồi nội chuẩn: 	50% ≤ R% ≤ 150%

Mẫu kiểm soát và mẫu kiểm tra nội bộ (nếu có) phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, nếu không đáp ứng phải điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

AOAC 2007.01.

Screening for Pesticides by LC/MS/MS and GC/MS/MS (CLG- PST5)

BIỂU MẪU GHI CHÉP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG Nhóm fipronil và Chlorpyrifos

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 lần KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; CLG – PST 5.10)

1. Mã hồ sơ : ……………………		2. Khối lượng mẫu: m = 10.0 ± 0.1 gram

3. Hệ số pha loãng: □ f= 1;  □ f= …..     4. Loại mẫu: □ Thuỷ sản; □ Khác:…………

5. Tình trạng mẫu:	□ Bình thường; 	□ Khác: ………………………………………

6. Tóm tắt quy trình:				7. Đường chuẩn:

| Điểm chuẩn | Nội chuẩn Chlorpyrifos D10, Fipronil 13C215N2 cần dùng (ng/ml) | Nồng độ chuẩn cần dùng (ng/ml) | Vial No. |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 20 | 0 |  |
| C1 | 20 | 5 |  |
| C2 | 20 | 10 |  |
| C3 | 20 | 20 |  |
| C4 | 20 | 50 |  |

□ m=10 gram; □ m= ……gram

- Thêm 20µl IS (6.4)

- Thêm 10ml ACN đã acid hoá, trộn đều.

- Thêm hỗn hợp A vào mẫu, trộn đều, ly tâm

- Hút 5ml cho vào hỗn hợp B

- Trộn đều, ly tâm, hút  0.9 ml lớp trên, thêm 100 µl toluene, trộn đều.

GC-MS/MS

8. Đảm bảo chất lượng:

| Thông số đánh giá | Tiêu chí chấp nhận | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Mẫu kiểm tra nội bộ | Đáp ứng yêu cầu mục 10 | □ Đạt □ Không đạt |
| Hệ số hồi quy tuyến tính | R2 ≥ 0.99 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ lệch thời gian lưu | ≤ 0.5% | □ Đạt □ Không đạt |
| Các yêu cầu về nhận dạng khi phát hiện mẫu nhiễm | IPs ≥ 4; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Các yêu cầu về nhận dạng của mẫu thêm chuẩn tại 5ppb | IPs ≥ 3; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi IS | 50% ≤ R% ≤ 150% | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá chung |  | □ Đạt □ Không đạt |

9. Kết quả: (kèm theo kết quả này là sắc ký đồ)

Tất cả mẫu thử đều không phát hiện: □

Có mẫu thử phát hiện:                          □

| Mã số mẫu | Vial No. | Kết quả mẫu thử (ng/g) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fipronil | Fipronil desulfinyl | Fipronil sulfide | Fipronil sulfone | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos methyl | Chlorpyriphos-methyl -desmethyl |
| Mã số mẫu | Vial No. | Kết quả mẫu thử (ng/g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fipronil | Fipronil desulfinyl | Fipronil sulfide | Fipronil sulfone | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos methyl | Chlorpyriphos-methyl -desmethyl |

(Chỉ ghi kết quả mẫu phát hiện vào ô kết quả tương ứng)

Ngày/ Người phân tích		                                           Ngày/ Người thẩm tra

Trang: _____/_____

# PHỤ LỤC

(Lưu ý: Các thông số thiết bị mang tính tham khảo, trong quá trình thực hiện các thông số này có thể được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp cho thiết bị)

I. ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN GC

- Thể tích tiêm: 1 µL

- Nhiệt độ buồng tiêm mẫu: 250oC

- Khí mang: Helium, tốc độ dòng 1.8 mL/ phút

- Cột DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm

- Chương trình nhiệt: 70 oC giữ 1 phút, tăng 30 oC/ phút đến 300 oC giữ 7 phút.

II. ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN MS/MS:

| STT | Hợp chất | Ion định lượng | Ion định tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fipronil | 366.8 -> 212.8 | 369.0 -> 215.0 |
| 2 | Fipronil-sulfide | 351.0 -> 255.0 | 353.0 -> 257.0 |
| 3 | Fipronil-sulfone | 383.0 -> 255.0 | 385.0 -> 257.0 |
| 4 | Fipronil-desulfinyl | 388.0 -> 333.0 | 333.0 -> 231.0 |
| 5 | Fipronil 13C215N2 | 371.0 -> 213.0 | 373.0 -> 215.0 |
| 6 | Chlorpyrifos | 313.8 -> 257.8 | 313.8 -> 285.8 |
| 7 | Chlorpyrifos-methyl | 285.9 -> 270.7 | 285.9 -> 92.9 |
| 8 | Chlorpyrifos-methyl-desmethyl | 128.8 -> 55.1 | 146.8 -> 55.1 |
| 9 | Chlorpyrifos D10 | 324.0 -> 260.0 | 373.0 -> 292.0 |

# TRANG SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

| Lần soát xét | Trang | Nội dung ban đầu | Nội dung sửa đổi, cập nhật | Ngày soát xét | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-9 | - | Ban hành mới | 01/5/2020 | 15/5/2020 |
| 2 | 1-9 | - | Mở rộng chỉ tiêu chlorpyrifos-methyl-desmethyl | 15/10/2021 | 15/10/2021 |
| 3 | 1-9 | - | Cập nhật tài liệu tham khảo | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| 4 | 1-8 | - | Ban hành lại | 04.04.2024 | 01.05.2024 |