# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

# NHÓM CHLOR HỮU CƠ

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; BS EN 15662:2008)

(NAFI6/H-9.4)

5.2.9.4-ST

Ban hành lần 04

Ngày có hiệu lực: 01.05.2024

Người biên soạn

Ong Thành Đạt

Kiểm nghiệm viên

Người soát xét

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Người phê duyệt

Huỳnh Thị Ngọc Liên

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

# TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 6

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

# NHÓM CHLOR HỮU CƠ

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; BS EN 15662:2008)

(NAFI6/H-9.4)

5.2.9.4-ST

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CHLOR HỮU CƠ

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; BS EN 15662:2008)

PHẠM VI ÁP DỤNG

Phương pháp này mô tả cách xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) gốc Chlor hữu cơ trong thực phẩm, sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật bằng phương pháp sắc ký khí ghép hai lần khối phổ (GC-MS/MS) với giới hạn định lượng (LOQ) như sau:

| STT | Hoạt chất | LOQ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aldrin | 2 ppb |
| 2 | BHC-alpha (benzene hexachloride) | 2 ppb |
| 3 | BHC-beta | 2 ppb |
| 4 | BHC-delta | 2 ppb |
| 5 | BHC-epsilon | 2 ppb |
| 6 | BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | 2 ppb |
| 7 | Chlordane-cis (alpha) | 2 ppb |
| 8 | Chlordane-oxy | 2 ppb |
| 9 | Chlordane-trans (gamma) | 2 ppb |
| 10 | DDD-o,p' | 2 ppb |
| 11 | DDD-p,p' | 2 ppb |
| 12 | DDE-o,p' | 2 ppb |
| 13 | DDE-p,p' | 2 ppb |
| 14 | DDT-o,p' | 2 ppb |
| 15 | DDT-p,p' | 2 ppb |
| 16 | Dieldrin | 2 ppb |
| 17 | Endosulfan I (alpha isomer) | 2 ppb |
| 18 | Endosulfan II (beta isomer) | 2 ppb |
| 19 | Endosulfan sulfate | 2 ppb |
| 20 | Endrin | 2 ppb |
| 21 | Heptachlor | 2 ppb |
| 22 | Heptachlor endo-epoxide (isomer A) | 2 ppb |
| 23 | Heptachlor exo-epoxide (isomer B) | 2 ppb |
| 24 | Hexachlorobenzene | 2 ppb |
| 25 | Isodrin | 2 ppb |
| 26 | Methoxychlor, p,p'- | 2 ppb |
| 27 | Mirex | 2 ppb |
| 28 | Pendimethalin | 2 ppb |

NGUYÊN TẮC

Dư lượng TBVTV gốc Chlor hữu cơ trong mẫu thử được chiết bằng acetonitrile đã được acid hoá, dịch chiết sau đó được làm sạch bằng hỗn hợp bột PSA, C18, Carbograph và MgSO4. Phần dịch này được phân tích bằng thiết bị GC-MS/MS.

HỒ SƠ

Kết quả phân tích được ghi chép vào biểu mẫu số 05.2.9.4-ST (mục 12).

Việc pha chế hóa chất, thuốc thử được ghi chép vào biểu mẫu số 05.1.05-ST/4.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

Hệ thống sắc ký khí (GC) với đầu dò hai lần khối phổ (MS/MS) với chế độ EI, phần mềm xử lý số liệu do hãng thiết bị cung cấp.

Cột DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm, Agilent hoặc tương đương.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.0001g.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.01g.

Máy ly tâm, có tốc độ vòng tối thiểu 4000 vòng/phút.

Ống ly tâm nhựa 50ml, 15ml.

Bình định mức các loại, Schotts Duran hoặc tương đương.

Lọ đựng mẫu 2 ml.

HÓA CHẤT

Pesticides mix 13 bao gồm các chất sau: Aldrin, BHC- anpha, BHC-beta, BHC-delta, BHC-epsilon, BHC-gamma, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlordane-oxy, DDD-o,p', DDD-p,p', DDE-o,p', DDE-p,p', DDT-o,p', DDT-p,p', Dieldrin, Endosulfan I (alpha isomer), Endosulfan II (beta isomer), Endrin, Heptachlor, Heptachlor endo-epoxide (isomer A), Heptachlor exo-epoxide (isomer B), Hexachlorobenzene, Isodrin, Methoxychlor- p,p', Mirex; của hãng Dr. Ehrenstorfer, nồng độ 10 ng/µl mỗi chất hoặc tương đương.

Các chuẩn đơn tương ứng ở mục 1 ngoại trừ các chuẩn đã có ở mục (5.1), của hãng Sigma-Aldrich hoặc tương đương: Endosulfan-sulfate, Pendimethalin. Trường hợp không sử dụng Pesticides mix 13 như ở mục (5.1) thì phải sử dụng các chuẩn đơn tương ứng.

Nội chuẩn Chlorpyrifos D10 100 ng/µl hoặc nội chuẩn phù hợp, hoặc chuẩn gốc dạng rắn, của hãng Dr. Ehrenstorfer hoặc tương đương.

Mg2SO4 khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương.

Sodium acetate (NaOAc) khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương.

Bột C18, Agilent hoặc tương đương.

Bột PSA, Agilent hoặc tương đương.

Dung môi Acetonitril (ACN), Toluen, Acetone loại dùng cho phân tích.

Acid acetic loại dùng cho phân tích.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hỗn hợp acid acetic/ acetonitrile 1%:

Hút 10 ml acid acetic cho vào bình định mức 1 lít, định mức đến vạch bằng ACN.

Dung dịch bảo quản ở nhiệt độ phòng dung dịch bền trong 1 tháng.

(Lượng hóa chất sau sử dụng cho 10g mẫu. Khi khối lượng mẫu thay đổi thì các loại hóa chất sử dụng trong hỗn hợp cần thay đổi tương ứng nhưng phải đảm bảo đúng tỉ lệ ban đầu.)

Hỗn hợp muối A:

Cân 4.5 g ± 0.2 g MgSO4 khan, 1.0 g ± 0.1g NaOAc khan cho vào ống nhựa 50 ml. Đậy kín nắp trong quá trình bảo quản, có thể tái sử dụng mà không cần rửa sạch giữa các lần dùng.

Hỗn hợp bột làm sạch B1:

Cân 1.2 g ± 0.1g MgSO4 khan, 0.50 g ± 0.05g bột C18, 0.50 g ± 0.05g bột PSA cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Hỗn hợp bột làm sạch B2:

Cân 1.2 g ± 0.1g MgSO4 khan, 0.50 g ± 0.05g bột C18, 0.50 g ± 0.05 g bột PSA, 0.02g ± 0.005 g  bột Carbon cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Dung dịch nội chuẩn Chlorpyrifos D10 10 ng/µl:

Hút 1 ml dung dịch nội chuẩn Chlorpyrifos D10 100 ng/µl cho vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng acetonitrile. Trường hợp sử dụng chuẩn dạng rắn, kiểm nghiệm viên chuẩn bị thành dạng dung dịch như bước (6.6) và pha chế thành dung dịch chuẩn làm việc thích hợp.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Các dung dịch chuẩn gốc 1 mg/ml:

Cân chính xác khoảng 10 mg từng chuẩn ở phần (5.2) bằng cân (4.3) vào bình định mức 10 ml, hoà tan bằng acetonitrile và định mức đến vạch. Nồng độ chính xác của các chuẩn được tính toán lại theo khối lượng thực cân, độ tinh khiết của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch chuẩn hỗn hợp gốc Chlor 1 ng/µl mỗi chất:

Trường hợp sử dụng chuẩn pesticide mix 13 (5.1): Hút 10 µl dung dịch chuẩn gốc Endosulfan sulfate 1mg/ml pha ở (6.6) vào bình định mức 10ml, thêm 10 µl dung dịch chuẩn gốc Pendimethalin 1mg/ml pha ở (6.65.2), thêm 1 ml chuẩn pesticide mix 13 (5.1), định mức đến vạch bằng toluene.

Trường hợp không sử dụng chuẩn pesticide mix 13 (5.1): Hút 10 µl dung dịch chuẩn từng gốc pha ở (6.6) vào bình định mức 10 ml, định mức đến vạch bằng toluene.

Nồng độ chính xác của các chất trong dung dịch chuẩn được tính toán lại theo nồng độ thực tế của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Đường chuẩn làm việc:

Dựng chuẩn theo bảng sau, nồng độ và số lượng các điểm chuẩn có thể thay đổi theo thực tế phân tích nhưng đường chuẩn phải luôn đảm bảo tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0).

| Điểm chuẩn | Nồng độ |  | Thể tích hút (µl) |  | Thể tích định mức (toluene) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội chuẩn (ng/ml) | Nồng độ từng chất (ng/ml) | IS (6.5) | Chlor (6.7) |  |
| C0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5ml |
| C1 | 20 | 2 | 10 | 10 | 5ml |
| C2 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5ml |
| C3 | 20 | 10 | 10 | 50 | 5ml |
| C4 | 20 | 20 | 10 | 100 | 5ml |
| C5 | 20 | 50 | 10 | 250 | 5ml |

CHUẨN BỊ MẪU

Bảo quản mẫu

Mẫu thuỷ sản bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C cho đến khi xử lý; mẫu rau, củ, quả tươi bảo quản ngăn mát cho đến khi xử lý nhưng không quá 24 giờ; mẫu đồ hộp, ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả sấy khô có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng đến khi xử lý; các mẫu thực phẩm khác bảo quản theo điều kiện bảo quản được khuyến cáo.

Chuẩn bị mẫu:

Nguyên tắc chung: mẫu phân tích lấy phần ăn được hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Mẫu thủy sản (tôm, cá, ....): chỉ lấy phần ăn được (hoặc theo yêu cầu khác của khách hàng), cắt mẫu thành từng miếng nhỏ. Lấy khoảng 100 g mẫu cho vào máy xay mẫu, xay cho đến khi mẫu hoàn toàn đồng nhất. Bảo quản mẫu trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Rau, củ, quả tươi: Cắt nhỏ phần lấy mẫu theo hướng dẫn TCVN 5140 : 2008, đồng nhất mẫu bằng máy xay mẫu. Mẫu xay xong phải bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ ≤  -18C. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả sấy khô: Đồng nhất mẫu bằng máy xay mẫu. Mẫu xay xong bảo quản ở nhiệt độ phòng đến khi phân tích. Phần lấy mẫu phân tích tham khảo thêm ở tài liệu TCVN 5140 : 2008.

Chuẩn bị mẫu trắng

Mẫu trắng là mẫu được xác định không chứa dư lượng TBVTV.

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất vào ống ly tâm 50 ml.

Mẫu kiểm soát tại 2 ng/g

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

Hút chính xác 20 µl hỗn hợp chuẩn gốc Chlor 1 ng/µl ở phần (6.7) cho vào mẫu vừa chuẩn bị, trộn đều mẫu khoảng 1 phút bằng máy lắc, để yên tối thiểu 15 phút trước khi mang đi phân tích.

Mẫu thử

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu thử đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

TIẾN HÀNH

Thêm 20 µl dung dịch nội chuẩn 10 ng/µl (6.5) vào tất cả các mẫu ngoại trừ các mẫu dựng chuẩn ở phần (6.8), trộn đều, để yên tối thiểu 15 phút trước khi tiến hành phân tích.

Mẫu thực phẩm tươi:

Cho 10ml hỗn hợp ACN đã acid hoá (6.1) vào tất cả các mẫu, trộn thật đều khoảng 2 phút, thêm hỗn hợp A (6.2) vào mẫu, trộn thật đều khoảng 5 phút sao cho dung môi tương tác tốt với mẫu và muối không bị vón cục.

Ly tâm mẫu ở tốc độ 4500 vòng/ phút, trong 6 phút. Hút 5 ml dịch trích lớp trên cho vào hỗn hợp làm sạch B (6.3 hoặc 6.4), trộn thật đều sau đó ly tâm 3200 vòng/ phút, trong 6 phút.

Chuyển 1 ml dịch lớp trên cho vào lọ đựng mẫu và tiến hành phân tích trên GC-MS/MS. Điều kiện phân tích tham khảo theo phần phụ lục.

- Mẫu ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả, thực phẩm sấy khô:

Thêm 15 ml nước vào tất cả các mẫu, trộn đều, để yên 15 phút rồi tiến hành như các mục từ (8.2) đến (8.4).

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Đường chuẩn là đường thẳng tuyến tính y = ax + b được xây dựng từ tỉ số SC/SIS (y) theo CC/CIS (x) với:

SC, CC: diện tích và nồng độ của chất chuẩn tương ứng

SIS, CIS: diện tích và nồng độ nội chuẩn.

Dư lượng từng TBVTV có trong mẫu được xác định theo công thức:

C = A*C’IS

Trong đó:

với S’C là diện tích của các hoạt chất TBVTV có trong mẫu, S’IS là diện tích của nội chuẩn thu được khi phân tích mẫu, b là tung độ gốc của đường chuẩn, a là hệ số gốc của đường chuẩn và C’IS là nồng độ nội chuẩn của mẫu.

Trường hợp kết quả mẫu phân tích bị vượt chuẩn (vượt ngoài khoảng xác định): Tiến hành pha loãng mẫu với nền mẫu trắng tương ứng hoặc tiến hành phân tích lại với lượng mẫu giảm xuống sao cho kết quả dự kiến nằm trong khoảng xác định của phương pháp. Trong trường hợp này kết quả phân tích phải nhân với hệ số pha loãng phù hợp.

Đối với chỉ tiêu là tổng hợp của nhiều hoạt chất, kết quả được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục B, SANTE/11312/2021v2.

ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thứ tự tiêm mẫu: Đường chuẩn, mẫu kiểm soát, mẫu thử, cứ mỗi 10 mẫu thử tiêm lại 1 mẫu kiểm soát tại 2 ng/g.

Độ lệch thời gian lưu không quá 0.1 phút.

Đường chuẩn phải tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0) đồng thời hệ số hồi quy tuyến tính R2 ≥ 0.99.

Tỉ lệ S/N của mỗi ion ≥ 3:1.

Tỉ lệ ion tương đối của mẫu nhiễm so với tỉ lệ ion tương đối của chuẩn chỉ được phép dao động trong khoảng ± 30% (theo SANTE/11312/2021v2).

Độ thu hồi của mẫu kiểm soát phải nằm trong khoảng 60% - 140% (theo SANTE/11312/2021v2).

Độ thu hồi nội chuẩn: 50% ≤ R% ≤ 150%

Mẫu kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, nếu không đáp ứng phải điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

The Association of Official Agricultural Chemists Official Method 2007.01 (10.1.04), chương 10, trang 17-26.

BS EN 15662:2008.

Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed (SANTE/11312/2021v2).

Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ban hành ngày 03 tháng 8 năm 2011.

Sổ tay Hướng dẫn Hóa.

Quyết định 2002/657/EC của Liên minh Châu Âu ngày 12 tháng 8 năm 2002.

BIỂU MẪU GHI CHÉP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CHLOR HỮU CƠ

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; BS EN 15662:2008)

1. Mã số mẫu: 			                    2. Khối lượng mẫu (g): m = □10.0 ;..…..                     3. Loại mẫu: □ Nông sản tươi; □ Nông sản khô; □ Thuỷ sản; □ Khác:………………

4. Tình trạng mẫu:	□ Bình thường; 	□ Khác: ……………………………………….

Cân m (g) mẫu.

5. Tóm tắt quy trình:				6. Đường chuẩn:

| Điểm chuẩn | Nồng độ nội chuẩn trong mẫu (ng/ml) | Nồng độ từng chất trong mẫu (ng/ml) |
| --- | --- | --- |
| C0 | 20 | 0 |
| C1 | 20 | 2 |
| C2 | 20 | 5 |
| C3 | 20 | 10 |
| C4 | 20 | 20 |
| C5 | 20 | 50 |

GC-MS/MS

- Thêm 20µl nội chuẩn 10ppm mỗi chất (6.5)

- Bổ sung nước: □ có; □ không;

- Thêm 10ml ACN đã acid hoá, trộn đều

- Thêm hỗn hợp A vào mẫu, trộn đều, ly tâm

- Hút 5 ml cho vào hỗn hợp : □ B1; □ B2.

- Trộn đều, ly tâm, hút 1 ml.

7. Đảm bảo chất lượng:

| Thông số đánh giá | Tiêu chí chấp nhận | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Các yêu cầu về nhận dạng khi phát hiện mẫu nhiễm | IPs ≥ 3; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi mẫu kiểm soát | 60% ≤ R% ≤ 140% | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi IS | 50% ≤ R% ≤ 150% | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ lệch thời gian lưu | ≤ 0.1 phút | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá xu hướng mẫu kiểm soát | Theo hướng dẫn đánh giá xu hướng | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá chung |  | □ Đạt □ Không đạt |

8. Kết quả:  	□ Phát hiện	□ Không phát hiện 	(xem kết quả chi tiết ở bảng sau)

Ngày/ Người phân tích					            Ngày/ Người thẩm tra

9. Kết quả (kèm theo kết quả này là sắc ký đồ của mẫu, mẫu nền, mẫu thu hồi)

| Hoạt chất | Kết quả (ppb) | Đảm bảo chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Độ thu hồi R% | Hệ số tuyến tính R2 | Kết luận |
| Aldrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-alpha (benzene hexachloride) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-beta | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-delta | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-epsilon | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-cis (alpha) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-oxy | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Chlordane-trans (gamma) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDD-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDD-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDE-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDE-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDT-o,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| DDT-p,p' | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Dieldrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan I (alpha isomer) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan II (beta isomer) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endosulfan sulfate | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Endrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor endo-epoxide (isomer A) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Heptachlor exo-epoxide (isomer B) | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Hexachlorobenzene | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Isodrin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Methoxychlor, p,p'- | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Mirex | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| Pendimethalin | ……… □ ND | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ | □ Đ □ KĐ |
| ND: Không phát hiện; Đ: Đạt; KĐ: Không đạt |  |  |  |  |

# PHỤ LỤC

(Lưu ý: Các thông số thiết bị mang tính tham khảo, trong quá trình thực hiện các thông số này có thể được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp cho thiết bị)

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN GC

- Thể tích tiêm: 1 µL

- Nhiệt độ buồng tiêm mẫu: 280oC

- Khí mang: Helium, tốc độ dòng 2 mL/ phút

- Cột DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm

- Chương trình nhiệt: 70 oC giữ 2 phút, tăng 25 oC/ phút đến 150 oC, tăng 3oC/ phút đến 200 oC, tăng 8oC/ phút đến 280 oC giữ 10 phút.

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN MS/MS:

| STT | Hợp chất | Ion định lượng | Ion định tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldrin | 262.9 -> 192.9 | 254.9 -> 220.0 |
| 2 | BHC-alpha (benzene hexachloride) | 216.9 -> 181.0 | 218.9 -> 183.0 |
| 3 | BHC-beta | 181.0 -> 145.0 | 216.9 -> 181.1 |
| 4 | BHC-delta | 181.1 -> 145.1 | 217.0 -> 181.1 |
| 5 | BHC-epsilon | 180.9 -> 144.9 | 182.9 -> 146.9 |
| 6 | BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | 181.0 -> 145.0 | 216.9 -> 181.0 |
| 7 | Chlordane-cis (alpha) | 372.9 -> 265.9 | 271.9 -> 236.9 |
| 8 | Chlordane-oxy | 114.9 -> 51.1 | 114.9 -> 87.0 |
| 9 | Chlordane-trans (gamma) | 271.7 -> 236.9 | 372.8 -> 265.8 |
| 10 | DDD-o,p' | 235.0 -> 165.2 | 237.0 -> 165.2 |
| 11 | DDD-p,p' | 234.9 -> 165.1 | 236.9 -> 165.2 |
| 12 | DDE-o,p' | 246.0 -> 176.2 | 248.0 -> 176.2 |
| 13 | DDE-p,p' | 246.1 -> 176.2 | 315.8 -> 246.0 |
| 14 | DDT-o,p' | 235.0 -> 165.2 | 237.0 -> 165.2 |
| 15 | DDT-p,p' | 235.0 -> 165.2 | 237.0 -> 165.2 |
| 16 | Dieldrin | 262.9 -> 193.0 | 277.0 -> 241.0 |
| 17 | Endosulfan I (alpha isomer) | 194.9 -> 160.0 | 194.9 -> 159.0 |
| 18 | Endosulfan II (beta isomer) | 194.9 -> 158.9 | 206.9 -> 172.0 |
| 19 | Endosulfan sulfate | 271.9 -> 237.0 | 273.8 -> 238.9 |
| 20 | Endrin | 262.8 -> 193.0 | 244.8 -> 173.0 |
| 21 | Heptachlor | 271.7 -> 236.9 | 273.7 -> 238.9 |
| 22 | Heptachlor endo-epoxide (isomer A) | 182.9 -> 118.9 | 182.9 -> 154.9 |
| 23 | Heptachlor exo-epoxide (isomer B) | 352.8 -> 262.9 | 354.8 -> 264.9 |
| 24 | Hexachlorobenzene | 283.8 -> 213.9 | 283.8 -> 248.8 |
| 25 | Isodrin | 193.0 -> 123.0 | 193.0 -> 157.0 |
| 26 | Methoxychlor, p,p'- | 227.0 -> 169.1 | 227.0 -> 141.1 |
| 27 | Mirex | 271.8 -> 236.8 | 273.8 -> 238.8 |
| 28 | Pendimethalin | 251.8 -> 162.2 | 251.8 -> 161.1 |
| 29 | Chlorpyrifos D10 | 324.0 -> 260.0 | 373.0 -> 292.0 |

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 LẦN KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

1. Đường chuẩn:

| Chuẩn | Số vial | Nồng độ (ng/ml) |
| --- | --- | --- |
| R2 |  |  |

2. Thông tin mẫu thử:

| Mã số mẫu | Khối lượng (g) | Hệ số pha loãng F | Số vial | Kết quả, (ng/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ngày/ Người phân tích					Ngày/ Người thẩm tra

Trang: 	/

# TRANG SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

| Lần soát xét | Trang | Nội dung ban đầu | Nội dung sửa đổi, cập nhật | Ngày soát xét | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-12 | - | Ban hành mới | 01.03.2018 | 01.04.2018 |
| 2 | 1-12 | SANTE/11945/2015 | SANTE/12682/2019 | 15.04.2020 | 01.05.2020 |
| 3 | 1-12 | SANTE/12682/2019 | SANTE/11312/2021v2 | 05.02.2024 | 15.02.2024 |
| 4 | 1-12 | - | Ban hành lại | 04.04.2024 | 01.05.2024 |